|  | Νάξος 10/3/2020 Αριθ. Πρωτ. 1798 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ (1) ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣΗ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΤΝ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΌΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 9.920,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), για την προμήθεια του κάτωθι:

Μία (1) φορητή συσκευή αντίστροφης όσμωσης για αιμοδιάλυση για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

- ΓΕΝΙΚΑ

- Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, πλήρης και σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας.

- Η συσκευή που επεξεργάζεται το νερό τροφοδότησης συσκευών αιμοκάθαρσης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. ΔΥ7/οικ. 2480 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-1994) περί εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Συνεπώς η συσκευή επεξεργασίας νερού πρέπει να έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραπάνω νομοθεσίας.

- Επίσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του συγκροτήματος, θα πρέπει να τηρεί τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348/2004 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) και προς τούτο θα υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό.

- Στο νερό γίνεται επεξεργασία, ώστε η περιεκτικότητα του σε ουσίες να μην ξεπερνά τα όρια που καθορίζονται από τα πρότυπα κατά ΑΑΜΙ και κατά ISO 13959:2004.

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού της θα πρέπει να είναι:

- Χαμηλό κόστος.

- Συμπεπτυγμένο μέγεθος.

- Απλοποιημένη λειτουργία.

- Αυτόματος έλεγχος.

- Χαμηλή στάθμη θορύβου.

Η συσκευή θα είναι εξ’ ολοκλήρου ενσωματωμένη σε κλειστή, τροχήλατη μεταλλική καμπίνα με εξωτερικές διαστάσεις 375mm Χ 365mm και ύψος 900mm. Το βάρος (εκτός λειτουργίας) να μην ξεπερνά τα 50 kgr.

Η παραγωγή του νερού θα γίνεται με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. Η συσκευή ειδικότερα θα περιλαμβάνει:

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα τροφοδοσίας νερού πόλης.

- Φίλτρο νερού πόλης που επιτυγχάνει την φίλτρανση σωματιδίων 5μ και την αποχλωρίωση του νερού.

- Αντλία αντίστροφης όσμωσης από ανοξείδωτο χάλυβα με κινητήρα 300W.

- Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης από αρωματικές πολυαμίδες κατάλληλη για χρήση σε αιμοκάθαρση, με δοχείο πιέσεως από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Δοχείο συλλογής του ακατέργαστου νερού από πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας 10 λίτρων.

- Ηλεκτρόδια στάθμης 3 σημείων στο δοχείο.

- Φίλτρο αέρος στο δοχείο.

- Μανόμετρο ένδειξης της πίεσης τροφοδοσίας της μεμβράνης.

- Μανόμετρο ένδειξης της πίεσης τροφοδοσίας του παραγόμενου νερού.

- Ρυθμιστική βαλβίδα αποχέτευσης.

- Ρυθμιστική βαλβίδα ανακυκλοφορίας.

- Ροόμετρο αποχέτευσης.

- Ροόμετρο προϊόντος.

- Αγωγιμόμετρο παραγόμενου νερού.

- Βαλβίδα υπερπίεσης στην γραμμή προϊόντος.

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα προϊόντος.

- Βαλβίδα αντεπιστροφής και εξαέρωσης.

- Ηλεκτρονικό πίνακα για την αυτόματη λειτουργία και τον έλεγχο της συσκευής με κομβία επαφής για το χειρισμό των διαφόρων επιλογών.

Η συσκευή θα φέρει αναμονές για τη σύνδεση με το δίκτυο νερού πόλης, αποχέτευση, συμπλήρωση υγρού αποστείρωσης και δίκτυο τροφοδοσίας παραγόμενου νερού.

Η παροχή του παραγόμενου νερού θα καλύπτει την απαιτούμενη ποσότητα για 2 μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

Επίσης θα φέρει υποδοχή για τη συμπλήρωση υγρού αποστείρωσης καθώς και ογκομετρημένα δοχεία για την ακριβή δοσολόγηση του υγρού.

Οι λειτουργίες του ηλεκτρονικού πίνακα θα είναι οι εξής:

- Λειτουργία και παραγωγή νερού για αιμοκάθαρση.

- Αποστείρωση.

- Έκλυση.

- Εκκένωση δοχείου.

- Αναγνώριση συναγερμών.

Οι λειτουργίες αυτές θα γίνονται αυτόματα.

Οι ενδείξεις επί του ηλεκτρονικού πίνακα θα είναι οι εξής:

- Ψηφιακή ένδειξη της αγωγιμότητας σε  μS/cm.

- Ένδειξη για την αντικατάσταση του προφίλτρου.

- Ένδειξη καλής ποιότητας παραγόμενου νερού.

- Ένδειξη κακής ποιότητας παραγόμενου νερού.

- Ένδειξη υψηλής στάθμης δοχείου.

- Ένδειξη μέσης στάθμης δοχείου.

- Ένδειξη χαμηλής στάθμης δοχείου.

- Ένδειξη βλάβης αντλίας.

Οι αποδόσεις της συσκευής θα είναι:

- Παροχή παραγόμενου νερού			: 80-100 lt/h

- Ποσοστό απομάκρυνσης αλάτων			: περίπου 96%

- Απομάκρυνση οργανικών με Μ.Β. > 200 		: περίπου 100%

- Απομάκρυνση βακτηριδίων και πυρετογόνων	: περίπου 99%

- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Τα τεχνικά κ.λπ. χαρακτηριστικά που θα υποβληθούν, θα περιλαμβάνουν απαραίτητα τεχνική περιγραφή, τα οποία θα πρέπει να τεκμηριωθούν με αντίστοιχα prospectus για να αξιολογηθούν.

- Η συσκευή θα παραδοθεί εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία, στο αντίστοιχο χώρο που θα υποδειχθεί. Ο χώρος με μέριμνα του Νοσοκομείου θα διαθέτει παροχή νερού, παροχή ρεύματος και αποχέτευση.

- Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η εκπαίδευση προσωπικού (γιατρών – χειριστών).

- Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 που να αφορά την παραγωγή και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση μηχανημάτων επεξεργασίας νερού.

- Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001, ISO 14001 και ΕΛΟΤ 1801 που να αφορούν την παραγωγή και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση μηχανημάτων επεξεργασίας νερού.

- Τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής, θα πρέπει να διαθέτουν ISO13485 που να αφορά την τεχνική υποστήριξη συγκροτήματος επεξεργασίας νερού για αιμοδιάλυση.

- Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον διετής και η διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών εγγυημένη για δέκα τουλάχιστον έτη. Κατά τη διάρκεια εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κ.λπ. εκτός των αναλωσίμων.

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές σας είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και σταλούν στο άνω fax,  έως και Σάββατο 14 Μαρτίου 2020,  λόγω εξαιρετικά επείγουσας   ανάγκης ύπαρξης εφεδρικού συστήματος όσμωσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                      ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ