ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000€

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης (digital beamformer). Πρέπει να είναι μικρού όγκου και βάρους για εύκολη μετακίνησή του στους χώρους του Νοσοκομείου αλλά και από κλίνη σε κλίνη. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον με χαμηλά επίπεδα εκπεμπόμενης θερμότητας και θορύβου τα οποία και να αναφερθούν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία γυναικολογικών και μαιευτικών εξετάσεων και εφαρμογών καθώς  και σε εν τω βάθει όργανα και αγγεία όλου του σώματος,περιφερικά αγγεία και σε καρδιολογικές εξετάσεις εμβρύου.

- Να διαθέτει τις εξής μεθόδους απεικόνισης:

- Δύο διαστάσεων (2D)

- M-mode και έγχρωμο M-mode

- Παλμικό και υψηλά παλμικό φασματικό Doppler (PW, HiPRF)

- Συνεχές και κατευθυνόμενο (steerable) φασματικό Doppler (CW)

- Έγχρωμο Doppler (CFM)

- Κατευθυντικό έγχρωμο Doppler Ισχύος ή ενέργειας

•     Αρμονικής απεικόνισης ιστών (Tissue Harmonic Imaging)

- Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας χωρίς χρήση σκιαγραφικών υλικών που να λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη απεικόνιση (Β-Mode) όσο και στην έγχρωμη CFM απεικόνιση. Να εφαρμόζεται σε ηχοβολείς όλων των μεθόδων σάρωσης, ήτοι Convex Array, Linear Array και Sector Phased Array.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκπομπή και κατά την λήψη της υπερηχογραφικής δέσμης, για τη συλλογή μεγάλου αριθμού επιπρόσθετων κλινικών/διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης και την απεικόνιση τους σε πραγματικό χρόνο (Real Time Compound Imaging). Η τεχνική αυτή να λειτουργεί με κεφαλές τύπου Linear και Convex και σε συνδυασμό με τις τεχνικές μείωσης του θορύβου, αρμονικής απεικόνισης κ.λπ. Να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου.

- Να διαθέτει προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για την μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας τους. Η τεχνική αυτή να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός μόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς.

- Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, Linear με ονομαστικό εύρος θεμελιωδών συχνοτήτων λειτουργίας στο B-Mode από 1.5 MHz έως 12 MHz τουλάχιστον και δυνατότητα διαφορετικών επιλογών από το φάσμα συχνοτήτων λειτουργίας της κάθε κεφαλής. Οι ανωτέρω απαιτούμενες συχνότητες πρέπει να αναγράφονται επί της οθόνης κατά την ενεργοποίηση τους.

- Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης έως 30 cm τουλάχιστον, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας.

- Να έχει ανανέωση της εικόνας, με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 1000 εικόνες/δευτερόλεπτο.

- Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης με περισσότερα από 30.000 κανάλια επεξεργασίας.

- Να έχει δυνατότητα συστήματος καθοδηγούμενης άσηπτη βιοψίας με παρακολούθηση της βελόνας για εξετάσεις εν τω βάθη οργάνων κοιλίας, επιφανειακών οργάνων και αγγείων καθώς και ενδοκοιλοτικών οργάνων.

- Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο (Real - time) και παγωμένης εικόνας (Freeze) οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος.

- Να διαθέτει μεγάλης λεπτομέρειας τεχνική (B-mode), με δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό εύρος τουλάχιστον 230db (Dynamic range). Θα εκτιμηθεί θετικά το μεγαλύτερο δυναμικό εύρος.

- Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγματικού χρόνου απεικόνισης B-mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας με και χωρίς έγχρωμο Doppler.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και εγχρώμων εικόνων τουλάχιστον 1100 εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-Mode και Doppler τουλάχιστον 45sec χωρίς να καταλαμβάνει χώρο από την μνήμη του σκληρού δίσκου του συστήματος.

- Να διαθέτει ενσωματωμένα σύγχρονα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών για όλα τα είδη απεικονίσεων στις κλινικές εφαρμογές της μαιευτικής – γυναικολογίας και στις κλινικές εφαρμογές επιφανειακών οργάνων ήτοι θυρεοειδούς , μαστού κτλ.

- Να διαθέτει   ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης, η οποία να λειτουργεί με τις ίδιες κεφαλές της δισδιάστατης απεικόνισης καθώς επίσης και τεχνική ογκομετρικής απεικόνισης πραγματικού χρόνου (4D) τόσο στην ασπρόμαυρη όσο και στην έγχρωμη απεικόνιση με τη χρήση εξειδικευμένων τρισδιάστατων ηχοβολέων για διακοιλιακή και ενδοκολπική χρήση. Επίσης να απεικονίζει  και στους τρεις άξονες x, y, z, Multiplanar Reconstructed Views (MPR) στο B-Mode για τον εύκολο  και  ταχύ εντοπισμό των ανωμαλιών  μαιευτικών-γυναιοκολογικων εξετάσεων.

- Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την διεύρυνση του οπτικού πεδίου στις κεφαλές γραμμικής σάρωσης.

- Να δέχεται ενσωματωμένη μονάδα πανοραμικής απεικόνισης εκτεταμένου πεδίου με δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων.

- Να διαθέτει οπωσδήποτε αυτόματη και πραγματικού χρόνου (σε Real time / εν κινήσει εικόνα) τεχνική λήψης μετρήσεων των αιμοδυναμικών παραμέτρων μέσω αυτόματης και συνεχούς πλανημέτρησης της κυματομορφής Doppler.

- Να διαθέτει σύστημα πολλαπλών μετρήσεων αποτελούμενο από τουλάχιστον επτά ζεύγη σημείων (calipers), τα οποία συνεργαζόμενα με την μεγαλύτερη δυνατή μεγέθυνση να παρέχουν ακρίβεια στις μετρήσεις.

- Να έχει τέσσερις τουλάχιστον ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθμων ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-Mode/PW-CW/CFM) με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας 19”, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισμού  εργονομικά τοποθετημένο.

- Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz και να έχει χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Να πληροί τις Διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας χειριστή και εξεταζόμενου. Να έχει δυνατότητα εξ αποστάσεως τεχνικής και κλινικής υποστήριξης μέσω διασύνδεσής του με το διαδίκτυο.

- Να διαθέτει σύστημα εμφάνισης και των πλέον χαμηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας πρόπτωσης μέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος. Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής με διαφορετικό χρώμα ανά κατεύθυνση.

- Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδομένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση να γίνεται μέσω ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας άνω των 250GB, μέσω ενσωματωμένου οδηγού DVD/CD - RW και USB Flash Drive, των οποίων η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο του υπερηχοτομογράφου και το όλο σύστημα να είναι ενσωματωμένο στη βασική μονάδα.

- Να δέχεται πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων προς σταθμούς αρχειοθέτησης και επεξεργασίας. Να καλύπτει υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα Dicom Print, Dicom Storage, Dicom Structured Reporting, Modality Worklist, και Perform Procedure Step.

- Να διαθέτει στην βασική σύνθεση ειδική τεχνική αυτόματης, συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας, με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Η βελτιστοποίηση να αφορά εκτός του 2D και σε αυτόματες ρυθμίσεις του φασματικού και του έγχρωμου Doppler.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Να προσφερθούν σε ενιαία τιμή ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη σύνθεση :

- Βασική  διαγνωστική  μονάδα  η  οποία  να διαθέτει  όλα  τα  προηγούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.

2.  Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array με εύρος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 2.0 έως 6.0 MHz για εξετάσειςτρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου (4D) τόσο σε ασπρόμαυρη δισδιάστατη απεικόνιση 2D όσο και σε απεικόνιση 3D εγχρώμου Doppler. γυναικολογίας και μαιευτικής.

3. Ειδική ηχοβόλο κεφαλή τρισδιάστατης ογκομετρικής απεικόνισης  Convex Array υψηλής κυρτότητας (microconvex), που να καλύπτει εύρος ονομαστικών συχνοτήτων απεικόνισης στο B-Mode από 3.0 έως 9.0 MHz  για ενδοκολπικες εξετασεις.

4.Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 5.0 MHZέως 12.0 MHZ, κατάλληλη για εξετάσεις μαστού, μυοσκελετικού, και άλλων επιφανειακών οργάνων και αγγείων.

5.Ασπρόμαυρο Video Printer

6.Έγχρωμο εκτυπωτή Laser printer για εκτύπωση εικόνων και αναφορών σε απλό χαρτί Α4

7.Επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα.

8.Επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι διαθέσιμες επεκτάσεις που ζητούνται ή αναφέρονται στις παραγράφους των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.