|  | Νάξος 04/12/2014 Αριθ. Πρωτ. 7541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ. Υ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Πληροφορίες: Αγ. Κοκκίνη Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=kokkini@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΑΓΩΝΑ Ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΝΣΑ. |  |  |  |

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ Νάξου σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 6770/10-11-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Λάμπου Θεοχάρη, ζητά υποβολή προσφοράς για την προμήθεια συσκευής συγκόλλησης ασκών επιτραπέζια με κατ΄ επιλογή σταθερή σιαγώνα ή χειροκίνητη πένσα συγκόλλησης.

Παρακαλούμε η τιμή (χωρίς Φ.Π.Α) της προσφοράς, να περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής που βαρύνουν τον προμηθευτή.

Να αναφέρεται ότι η προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με το νόμιμο Φ.Π.Α, ο οποίος θα διευκρινίζεται ποιος είναι.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως την Πέμπτη 11/12/2014 και ώρα 14.00 (λόγω επείγοντος).

Προϋπολογισμός δαπάνης για την παραπάνω συσκευή 4.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η προσφορά σας θα πρέπει να τηρεί απαραιτήτως τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

### ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ   ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΑΓΩΝΑ  Ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

- Η συσκευή συγκόλλησης ασκών να είναι ένα  εύχρηστο  σύστημα για  την συγκόλληση   σωλήνων από PVC και ειδικότερα σωλήνων ασκών αίματος.

- Να λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες για να μην αναπτύσσει καθόλου θερμότητα.

- Να είναι εύκολο στη χρήση και ιδανικό όχι μόνο για να καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις ενός εργαστηρίου αιμοδοσίας αλλά και για κάθε εξόρμηση αιμοδοσίας.

- Να συγκολλά σωλήνες ασκών όλων των εταιριών, διάφορης  σκληρότητας.

- Να έχει ρυθμιζόμενο  χρόνο συγκόλλησης 0,5-5”.

- Οι συγκολλήσεις να επιτυγχάνονται με υψηλή συχνότητα και όχι με θερμοσυγκόλληση ώστε να μην επηρεάζεται το  αίμα  μέσα  στον  ασκό.

- Να  επιτυγχάνει  πλατειές συγκολλήσεις με εγκοπή στο κέντρο.

- Το προστατευτικό κάλυμμα της κεφαλής να αποχωρίζεται  εύκολα  ώστε να καθαρίζονται τα ηλεκτρόδια.

- Να διαθέτει λυχνία ισχύος με ένδειξη σωστής λειτουργίας του μηχανήματος, λυχνία  συγκόλλησης η οποία θα παραμένει αναμμένη όσο διαρκεί η συγκόλληση, καθώς και λυχνία ένδειξης υπερθέρμανσης του μηχανήματος.

- Να διαθέτει ειδικό κύκλωμα (διάταξη κρυστάλλων) ώστε να μην επηρεάζει τα μηχανήματα, τα οποία δουλεύουν στον ίδιο χώρο

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με επιτραπέζια σιαγώνα είτε με ηλεκτρονική πένσα χειρός σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

- H επιτραπέζια σιαγώνα να μην είναι ενσωματωμένη με την κεντρική μονάδα του μηχανήματος, αλλά να συνδέεται σε αυτήν μέσω καλωδίου, για λόγους ευελιξίας κινήσεων του προσωπικού.

- Οι διαστάσεις της επιτραπέζιας σιαγώνας να είναι περίπου 180x75x75 mm, με μήκος καλωδίου 1,9 m και βάρος περίπου 1 kg, ή οι διαστάσεις της πένσας να είναι περίπου 205x35x27 mm με μήκος καλωδίου 1,9 m και βάρος όχι πάνω από 0,3 kg.

- Να έχει τροφοδοτικό το οποίο:

- Θα λειτουργεί με τάση λειτουργίας 220V/AC και θα έχει μέγιστη ισχύ λειτουργίας 200VA.

- Θα λειτουργεί με συχνότητα 40,68MHz.

- Θα έχει διαστάσεις περίπου 290x220x88 mm.

- Θα έχει βάρος περίπου 4 kg.

- Η εταιρεία να διαθέτει ISO 9001.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δυο επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

Α. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Β. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη <<ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ>> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπ όψη τα ακόλουθα στοιχεία.

Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται και για όσες προσφορές εγκριθούν τα τεχνικά στοιχεία, θα ακολουθηθεί η αποσφράγιση η οικονομική αξιολόγηση και η κατακύρωση στον φθηνότερο προσφέροντα.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε

ΤΗΛ:(210) 6996191, FAX:(210)6925903.

- ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΗΛ:(210) 6790000, FAX:(210) 6790100

- LERIVA HEALTH CARE:   ΤΗΛ:(210) 6199886 FAX:(210) 6178733.

- SARSTEDT Ε.Π.Ε ΤΗΛ:(210)6038274, FAX:(210) 6038276.

- Π.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε: ΤΗΛ:(210)472441, FAX:(210) 472899.

- ANTISEL ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε :ΤΗΛ:(2310)322525 FAX:(2310)321912.

- ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.naxoshospital.gr))

### Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α/Α

ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ